12. 国产化肿瘤电场疗法设备参数调控系统实验指南

一、实验概述

肿瘤电场疗法（Tumor Treating Fields, TTF）是一种新型的癌症治疗技术，通过施加特定频率的交变电场干扰肿瘤细胞的有丝分裂过程，从而抑制肿瘤生长。本实验旨在开发基于PaddlePaddle深度学习框架的TTF参数预测模型，实现电场频率的自适应调节。通过构建肿瘤细胞响应数据集、训练LSTM（长短期记忆网络）预测模型，最终实现输出波形的精确控制，为国产化肿瘤电场疗法设备的研发提供核心算法支持。

本实验涉及生物医学工程、信号处理与深度学习的交叉应用，通过仿真环境验证算法可行性，为后续临床应用奠定基础。实验成果可直接应用于肿瘤电场疗法设备的参数自适应调控模块，提升治疗效果与安全性。

二、实验目标

通过本实验，学习者将掌握以下核心能力：

- 理解肿瘤电场疗法的基本原理，掌握TTF参数（频率、强度、占空比）对治疗效果的影响规律

- 构建肿瘤细胞响应数据集，包含不同电场参数下的细胞增殖抑制率、凋亡率等关键指标

- 基于PaddlePaddle框架开发LSTM参数预测模型，实现输入细胞特征到最优电场频率的映射

- 设计波形生成与验证系统，确保输出信号精度误差≤±5%

- 掌握医疗设备参数调控系统的开发流程与验证方法

三、实验设备与环境

3.1 硬件设备

- 函数信号发生器（型号：Tektronix AFG3021B，频率范围1Hz-25MHz，幅度0-10Vp-p）×1

- 数字存储示波器（型号：Keysight DSOX1204G，4通道，100MHz带宽）×1

- 计算机（配置：Intel i7处理器，16GB RAM，NVIDIA RTX 3060显卡）×1

- 数据采集卡（USB-6211，16位AD精度，采样率≥200kS/s）×1

- 细胞培养模拟装置（含温度控制与CO₂浓度调节）×1

3.2 软件环境

- 操作系统：Windows 10 64位

- 深度学习框架：PaddlePaddle 2.5.1

- 编程语言：Python 3.8

- 核心库：NumPy 1.21.6，Pandas 1.3.5，Matplotlib 3.5.2，Scikit-learn 1.0.2

- 仿真软件：COMSOL Multiphysics 5.6（肿瘤细胞模型仿真）

- 信号处理工具：MATLAB R2022a（波形分析与验证）

3.3 环境配置

在计算机上执行以下命令配置开发环境：

- 创建虚拟环境：conda create -n ttf_env python=3.8

- 激活环境：conda activate ttf_env

- 安装PaddlePaddle：pip install paddlepaddle-gpu==2.5.1 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

- 安装其他依赖库：pip install numpy pandas matplotlib scikit-learn

- 安装COMSOL Multiphysics与MATLAB，并配置Python接口

四、实验原理

4.1 肿瘤电场疗法（TTF）原理

TTF通过在肿瘤区域施加中频交变电场（通常100-500kHz），干扰微管蛋白的聚合过程，阻止肿瘤细胞分裂。电场频率是关键参数：频率过低无法有效干扰有丝分裂，过高则会产生过多热效应。本实验通过LSTM模型预测最优频率，实现自适应调节。

4.2 LSTM模型工作原理

长短期记忆网络（LSTM）是一种特殊的循环神经网络（RNN），通过门控机制解决传统RNN的梯度消失问题，适合处理时间序列数据。在本实验中，LSTM模型以肿瘤细胞特征（大小、增殖率、凋亡率等）和历史电场参数为输入，预测最优电场频率，实现动态调控。

模型结构包括：输入层（12个特征）→LSTM层（64个神经元）→全连接层（32个神经元）→输出层（1个神经元，预测频率值）。损失函数采用均方误差（MSE），优化器使用Adam。

4.3 信号生成与验证原理

根据LSTM模型预测的频率值，通过函数信号发生器生成正弦波形，施加于肿瘤细胞模型。示波器实时采集输出信号，计算实际波形与理论波形的误差，验证系统精度。误差计算公式为：

误差 = |实际值 - 理论值| / 理论值 × 100%

要求误差≤±5%，确保治疗效果的稳定性与可靠性。

五、实验步骤

5.1 数据集构建

5.1.1 肿瘤细胞模型参数设置

使用COMSOL Multiphysics建立肿瘤细胞仿真模型，设置以下参数：

- 细胞直径：10-30μm（随机分布）

- 初始增殖率：0.02-0.08/h（不同类型肿瘤）

- 细胞密度：1×10⁵-5×10⁵ cells/mL

- 电场作用时间：0-72小时（步长6小时）

5.1.2 实验设计与数据采集

采用正交实验设计，在以下参数范围内采集数据：

- 电场频率：100-500kHz（步长50kHz）

- 电场强度：0.5-2.0V/cm（步长0.5V/cm）

- 占空比：50%-90%（步长10%）

每个参数组合重复3次实验，记录以下指标：

- 细胞增殖抑制率（%）

- 细胞凋亡率（%）

- 细胞存活率（%）

- 热效应温度变化（℃）

5.1.3 数据集预处理

对采集的数据进行预处理：

- 数据清洗：去除异常值（Z-score法，|Z|>3的样本）

- 特征工程：构建12个输入特征（细胞初始状态4个，历史电场参数5个，时间特征3个）

- 标签生成：以"增殖抑制率最高"为优化目标，标注每个样本的最优频率

- 数据划分：按7:2:1划分为训练集、验证集和测试集

- 数据归一化：采用Min-Max标准化将特征缩放到[0,1]区间

最终数据集规模：10000个样本，每个样本包含12个特征和1个标签（最优频率）。

5.2 LSTM模型训练

5.2.1 模型构建

使用PaddlePaddle构建LSTM模型，代码如下：

import paddle

import paddle.nn as nn

class TTF_LSTM(nn.Layer):

def __init__(self, input_size=12, hidden_size=64, output_size=1):

super(TTF_LSTM, self).__init__()

self.lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers=2, dropout=0.2, batch_first=True)

self.fc1 = nn.Linear(hidden_size, 32)

self.fc2 = nn.Linear(32, output_size)

self.relu = nn.ReLU()

def forward(self, x):

# x shape: [batch_size, seq_len, input_size]

out, (h_n, c_n) = self.lstm(x)

out = self.fc1(out[:, -1, :]) # 取最后一个时间步的输出

out = self.relu(out)

out = self.fc2(out)

return out

# 初始化模型

model = TTF_LSTM()

loss_fn = nn.MSELoss()

optimizer = paddle.optimizer.Adam(learning_rate=0.001, parameters=model.parameters())

5.2.2 模型训练

设置训练参数并进行模型训练：

- 批大小（batch_size）：64

- 训练轮次（epochs）：100

- 学习率：初始0.001，每20轮衰减10%

- 早停策略：验证集损失连续5轮不下降则停止训练

训练过程中记录训练集和验证集的损失变化，绘制学习曲线。若验证集损失过大，可通过增加LSTM层数、调整隐藏层神经元数量或添加正则化方法优化模型。

5.2.3 模型评估

使用测试集评估模型性能，计算以下指标：

- 均方根误差（RMSE）：≤5kHz

- 平均绝对误差（MAE）：≤3kHz

- 决定系数（R²）：≥0.9

若模型性能不达标，可通过增加训练数据、调整模型结构或优化超参数进行改进。

5.3 输出波形精度验证

5.3.1 硬件连接与系统搭建

按以下步骤搭建实验系统：

- 将信号发生器的输出端连接到示波器的通道1

- 通过USB数据线将信号发生器与计算机连接

- 将数据采集卡的输入端连接到示波器的通道2

- 启动信号发生器、示波器和计算机，确保设备正常工作

5.3.2 波形生成与采集

编写Python控制程序，实现以下功能：

- 读取测试集样本，输入LSTM模型预测最优频率

- 控制信号发生器生成对应频率的正弦波（幅度1V/cm，占空比50%）

- 通过示波器采集实际输出波形，采样率设置为1MHz

- 保存原始波形数据，用于后续分析

5.3.3 精度验证与误差分析

使用MATLAB对采集的波形数据进行分析：

- 计算实际频率：通过过零检测法测量周期，取倒数得到频率

- 计算频率误差：按公式计算误差，要求≤±5%

- 分析波形失真：计算总谐波失真（THD），要求≤3%

- 绘制误差分布图，统计误差在±5%范围内的比例（要求≥95%）

若误差超标，检查信号发生器校准状态、连接线接触情况或模型预测精度，进行针对性优化。

六、常见问题与解决方案

6.1 数据集质量问题

问题：数据集样本量不足或特征相关性低，导致模型预测精度差。

解决方案：

- 增加仿真实验次数，扩大数据集规模至20000样本以上

- 使用SMOTE算法处理不平衡数据，确保各类别样本分布均匀

- 通过特征选择（如互信息法）去除冗余特征，保留与目标相关性高的特征

6.2 LSTM模型过拟合

问题：模型在训练集上表现良好，但在测试集上误差较大。

解决方案：

- 增加 dropout 层（比例0.3-0.5），减少过拟合风险

- 采用早停策略，在验证集损失最小时保存模型

- 使用L2正则化（权重衰减系数1e-5）限制权重大小

6.3 信号发生器输出不稳定

问题：信号发生器输出频率波动超过±5%，影响精度验证。

解决方案：

- 对信号发生器进行预热（建议30分钟），减少温度漂移影响

- 使用高精度信号发生器（频率稳定度≤±0.01%）

- 增加输出信号的滤波环节，减少高频噪声干扰

6.4 波形采集同步问题

问题：模型预测频率与实际采集频率存在时间同步误差。

解决方案：

- 采用硬件触发方式，确保模型预测与信号采集的时间同步

- 在数据采集中添加时间戳，用于后期数据对齐

- 缩短信号生成到采集的时间间隔（控制在100ms以内）

七、实验总结与拓展

7.1 实验总结

本实验完成了基于PaddlePaddle的TTF参数预测模型开发，通过数据集构建、LSTM模型训练和输出波形精度验证三个关键步骤，实现了肿瘤电场频率的自适应调节。实验结果表明，所开发的系统能够根据肿瘤细胞特征动态预测最优电场频率，输出波形精度误差≤±5%，满足临床应用要求。

通过本实验，学习者掌握了医疗设备参数调控系统的开发方法，包括数据采集与预处理、深度学习模型构建与训练、硬件系统集成与精度验证等关键技术，为后续国产化肿瘤电场疗法设备的研发奠定了基础。

7.2 实验拓展

基于本实验的成果，可进行以下拓展研究：

- 多参数协同优化：在频率调节基础上，增加电场强度、占空比等参数的联合优化，提升治疗效果

- 实时反馈控制：集成细胞状态实时监测模块，实现"监测-预测-调节"的闭环控制

- 个性化治疗方案：结合患者肿瘤类型、分期等临床数据，开发个性化TTF参数预测模型

- 硬件系统小型化：将LSTM模型部署到嵌入式平台（如FPGA），实现便携式TTF设备开发

- 临床前验证：在动物模型上验证系统的有效性与安全性，推动临床转化

这些拓展方向将进一步提升肿瘤电场疗法的智能化水平和临床适用性，为癌症治疗提供新的技术手段。